## Slide 1
Laboratorio 06
Caratterizzazione di un biosensore in fibra ottica Lab-on-Fiber
Benedetta Masone
b.masone@studenti.unimol.it – mat.177470
Martina Rainone
m.rainone@studenti.unimol.it – mat.177471
Fabrizio Ravelli
f.ravelli@studenti.unimol.it – mat.177085
L.M. in Ingegneria Biomedica – A.A. 22/23
Laboratorio di fotonica per la medicina
Prof. Marco Consales
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber

## Slide 2
INDICE
2/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
Obbiettivo
Introduzione teorica
Strumentazione utilizzata
Procedura operativa
Analisi dati

## Slide 3
OBIETTIVO
3/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
Caratterizzazione spettrale
di un biosensore in fibra ottica Lab-on-Fiber

## Slide 4
INTRODUZIONE TEORICA
4/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
Le tipologie di LAB-ON-FIBER esistenti
differiscono per la posizione in cui i materiali funzionali, atti a conferire alla fibra ottica la capacità di rilevare informazioni, vengono integrati.
Tramite questa tecnologia è possibile creare sensori miniaturizzati in grado di rilevare variazioni del microambiente correlate alla presenza di interazioni molecolari.

## Slide 5
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
5/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
Taglierino
Rifrattometro di Abbe
Sorgente
Sonda in fibra ottica
Accoppiatore 2x1
Isolatore
Analizzatore di spettro ottico (OSA)

## Slide 6
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
6/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
RIFRATTOMETRO DI ABBE

## Slide 7
7/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
ANALIZZATORE DI SPETTRO OTTICO (OSA)

## Slide 8
PROCEDURA OPERATIVA
8/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
Misure indice di rifrazione
Caratterizzazione spettro ottico:
  Calibrazione con fibra specchiata
  Acquisizione dello spettro ottico

## Slide 9
PROCEDURA OPERATIVA
9/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
1. MISURE INDICI DI RIFRAZIONE
ll rifrattometro di Abbe consente di misurare l’indice di rifrazione a una specifica lunghezza d’onda (589 nm).
Le misure sono state ricavate secondo la seguente procedura:
posizionamento del campione sul vetrino;
attivazione della sorgente;
regolazione attraverso una manopola per riportare l’ombra in corrispondenza della croce posta sul campione;
risciacquo con acqua e inserimento del nuovo campione.

## Slide 10
PROCEDURA OPERATIVA
10/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
2. CARATTERIZZAZIONE SPETTRO OTTICO
Misura degli spettri immergendo la sonda all'interno di varie soluzioni e impostando alcuni parametri come di seguito:
RISOLUZIONE: 2 nm;
SEMPLING POINT: 2001;
START-STOP: 1250-1650 nm.
Acquisizione dello spettro per la sonda specchiata.

## Slide 11
ANALISI DATI
11/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
SPETTRI OTTICI MEDI

## Slide 12
ANALISI DATI
12/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
SENSORGRAMMA

## Slide 13
ANALISI DATI
13/13
Laboratorio di fotonica per la medicina
Lab 06 – Lab-on-Fiber
RETTA DI CALIBRAZIONE